| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами): |  |  |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Аудіометр (код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, код НК 024:2023: 37503 - Аудіометр чистих тонів) ідентифікатор закупівлі: UA-2024-02-28-005539-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля обладнання здійснюється для отоларингологічного кабінету КНП «Міська поліклініка № 21» ХМР з метою забезпечення надання якісної медичної допомоги пацієнтам. Придбання обладнання забезпечить можливість проведення досліджень слухової функції методами тональної порогової, надпорогової і мовної аудіометрії у дорослого та дитячого контингенту обстежуваних, що в подальшому дасть змогу лікарю призначити точне та вчасне лікування пацієнту для відновлення слуху. Медико-технічні вимоги Найменування медико-технічних вимог; Значення. 1. Технічні вимоги до аудіометра. Тональна порогова аудіометрія тонального акустичного сигналу в діапазоні частот; від 125 до 8000 Гц. Діапазон регулювання інтенсивності тонального акустичного сигналу; від -10 до 120 дБ ВС на частотах в діапазоні не менше 750 – 4000 Гц. Тональна порогова аудіометрія тонального сигналу перемінної сили в діапазоні частот; від 250 до 8000 Гц. Діапазон регулювання інтенсивності тонального сигналу перемінної сили; від -10 до 70 дБ ВС на частотах 750 – 4000 Гц. Проведення мовної аудіометрії; Наявність. Відображення на кольоровому дисплеї аудіометра одночасно двох аудіограм; Наявність. Прямий друк аудіограм на зовнішній кольоровий принтер або БФП; Можливість. Види маскування – вузькосмуговий шум, широкосмуговий шум; Наявність. Вбудовані підсилювачі потужності вільного звукового поля для підключення до аудіометра звукових колонок; Наявність. Підключення до аудіометра комп’ютерної миші та клавіатури; Можливість. Збереження в пам’яті аудіометра інформації про пацієнтів та результатів досліджень; Наявність. Дискретність встановлення рівня чутності тональних сигналів - 1; 2 та 5 дБ; Наявність. Інтерфейсом Ethernet для передачі результатів тестування з аудіометра на персональний комп’ютер; Наявність. 2. Комплектація:. Електронний блок аудіометра; Наявність. Головні телефони DD45; Наявність. Кістковий вібратор B-71 або B-71W; Наявність. Кнопка відповіді пацієнта; Наявність. Зовнішній медичний блок живлення +12 В з кабелем; Наявність. Програмне забезпечення (SD – карта або USB флеш); Наявність. Інструкція по експлуатації; Наявність. Формуляр; Наявність. Пасивні гучномовці ( 2 шт.) з RMS не менше 20 Вт для аудіометрії у вільному звуковому полі; Наявність. Мікрофон пацієнта для аудіометричної кабіни; Наявність. Обладнання повинно бути внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Гарантійний термін обладнання повинен складати не менше 18 місяців з моменту вводу його в експлуатацію. Обладнання повинно відповідати національним та/або міжнародним стандартам, а також медико – технічним вимогам, встановленим у тендерній документації. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник має надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення. Доставка обладнання, навантажувально-розвантажувальні роботи, монтаж обладнання, введення його в експлуатацію та інструктаж працівників Покупця з питань користування обладнанням здійснюється силами Постачальника та за його рахунок. Після перевірки роботи обладнання у разі виявлення несправності обладнання Постачальник зобов’язується за власний рахунок усунути недоліки. Обсяг закупівлі складає: 1 штука Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з урахування особливостей визначених Постановою 1178). Строк поставки: до 25 грудня 2024 року. Місце поставки: 61037, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасенка Георгія, будинок 126. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі складає 166 500,00 грн. Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): кошти від надання платних медичних послуг населенню. Розрахунок очікуваної вартості закупівлі товару здійснюється з урахуванням вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Розрахунок очікуваної вартості товару було здійснено шляхом вивчення даних ринку з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з прайс-листів на момент вивчення ринку, а також шляхом отримання комерційних пропозицій від трьох постачальників. |