| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами): |  |  |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Автоматичний рефракто-кератометр у комплекті з електропідйомним столом (код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, код НК 024:2023: 36386 - Рефрактометр офтальмологічний автоматичний) ідентифікатор закупівлі: UA-2024-02-28-001127-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля обладнання здійснюється для офтальмологічного кабінету КНП «Міська поліклініка № 21» ХМР з метою організації сучасної діагностики захворювань ока, своєчасного та повного відновлення зору, забезпечення якісної медичної допомоги пацієнтам з пораненнями та захворюваннями ока та його придатків. Це нове та сучасне обладнання дасть змогу застосовувати такий метод діагностики як автоматична рефракто кератометрія та допоможе здійснити найкращий підбір контактних лінз для пацієнта. Медико-технічні вимоги Параметри; Діапазон значень. Призначення; Використовується для визначення початкових, об’єктивних показників рефракції очей пацієнта в робочому процесі обстеження для виявлення короткозорості, далекозорості та астигматизму. Режим вимірювання. Режим R/K; Послідовна рефракто-кератометрия. Режим Ref; Рефрактометрія. Режим Ker; Кератометрія. Режим CLBC; Вимірювання базової кривизни контактних лінз. Режим SIZE; Режим вимірювання діаметра. Режим ILLUM; Функція перегляду зіниці і рогівки. Режим КР; Периферійна кератометрія (ECC,KER,Diop). Рефрактометрія. Вертекальна відстань (VD); 0,0; 10,0; 12,0; 13,5; 15,0 мм. Сфера (SPH); -25,00 – +22,00 D (при VD 12 мм), крок:0,12/0,25 D. Циліндр (CYL); 0,00 – ± 10,00 D, крок: 0,12/0,25 D. Вісь (AX); 1-180º, крок: 1º. Форма циліндра; -; +; MIX. Відстань між зіницями; 10 - 85 мм. Мінімальний діаметр зіниці; Ø 2,0 мм. Кератометрія. Радіус кривизни; 5,0 – 10,2 мм, крок: 0,01 мм. Оптична сила рогівки; 33,00 – 67,50 D, крок: 0,12/0,25 D. Рогівковий астигматизм; 0,00 – -15,00 D, крок: 0,12/0,25 D. Вісь; 1-180º, крок: 1º. Діаметр рогівки; 2.0~12.00мм, крок 0,1 мм. Інше. Пам’ять даних; 10 вимірюваних значень для кожного ока. Внутрішній принтер; Термографічний принтер. Автоматичне обрізання паперу; Наявність. Метод відстеження; Функція автоматичного відстеження ока. Екран; 7.0 дюймовий TFT COLOR LCD монітор, сенсорний. Рух опори для підборідника; Максимально 65мм, електричний підйом. Вивід даних; RS-232, USB, Роз'єм для відеосигналу. Умови експлуатації; Температура: +10℃ ~ +40℃ Вологість: 30% ~ 80% р.с. Атмосферний тиск: 70 kPa ~ 106 kPa Струс (без упаковки) : 10г / 6мс. Умови зберігання і транспортування; Температура: +10℃ ~ +55℃ Вологість: 10% ~ 90% р.с Атмосферний тиск: 50 kPa ~ 106 kPa Струс: 30г / 6мс Постійний струс: 10г / 6мс Вібрація (синусоїда) : 10Гц ~ 500Гц, 0.5г. Живлення; AC 100 - 240 В змінного струму, 50/60 Гц. Споживання енергії; 60-90VA. Розміри; 275 мм (ширина) х 525 мм (довжина) х 450 мм (висота). Маса; 18 кг. Стіл електропідйомний. Розміри столу; 58 х 47 см. Діапазон висот; 650 ~ 840 мм. Навантаження; 60 кг. Джерело живлення; AC 220 В / 50 Гц; AC 110 В / 60 Гц;. Вага; 15 кг. Обладнання повинно бути внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Гарантійний термін обладнання повинен складати не менше 12 місяців з моменту вводу його в експлуатацію. Обладнання повинно відповідати національним та/або міжнародним стандартам, а також медико – технічним вимогам, встановленим у Тендерній документації. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник має надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення. Доставка обладнання, навантажувально-розвантажувальні роботи, монтаж обладнання, введення його в експлуатацію та інструктаж працівників Покупця з питань користування обладнанням здійснюється силами Постачальника та за його рахунок. Після перевірки роботи обладнання у разі виявлення несправності обладнання Постачальник зобов’язується за власний рахунок усунути недоліки. Обсяг закупівлі складає: 1 комплект Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з урахування особливостей визначених Постановою 1178). Строк поставки: до 25 грудня 2024 року. Місце поставки: 61037, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасенка Георгія, будинок 126. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі складає 281 900,00 грн. Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): кошти від надання платних медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій. Розрахунок очікуваної вартості закупівлі товару здійснюється з урахуванням вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Розрахунок очікуваної вартості товару було здійснено шляхом вивчення даних ринку з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з прайс-листів на момент вивчення ринку, а також шляхом отримання комерційних пропозицій від трьох постачальників. |