	Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі 

	З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами):

	1
	Назва предмета закупівлі
	Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків
 (Діатермокоагулятор-електроніж хірургічний (код НК 024:2023: 44776- Електрохірургічна система, код НК 031:2024: Z12010901 - Діатермокоагулятор)) 
ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-03-002730-a   

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля товару здійснюється для організації роботи ендоскопічного кабінету КНП «Міська поліклініка № 21» ХМР з метою покращення якісної та ефективної медичної допомоги пацієнтам, що страждають від доброякісних пухлин шлунково-кишкового тракту.

1. Комплектація:
Найменування
Кількість
Блок управління діатермокоагулятора-електроножа хірургічного
1 штука
Тримач електродів TS 071
1 штука
Біполярний багаторазовий пінцет 10-018-05 з кабелем
1 штука
Педаль подвійна
1 штука
Пасивний електрод
1 штука
Вставка плавка
1 штука
Кабель живлення
1 штука
Експлуатаційна документація на українській мові (паспорт)
1 штука
2. Медико – технічні вимоги
№ з/п
Медико-технічни вимоги
1.
Обладнання призначене для різання і коагуляції
2.
Обладнання працює в монополярному та біполярному режимах
3.
Обладнання працює в монополярному режимі з режимом різання без когуляції
4.
Обладнання працює в монополярному режимі з режимом різання з коагуляією
5.
Максимальна споживана потужність: не більше 400 Вт
6.
Наявність цифрової індикації заданої потужності у Вт на передній панелі апарату
7.
Максимальна вихідна потужність в монополярному режимі на номінальне навантаження опором 200 Ом: не більше 250Вт ± 20%
8.
Максимальна вихідна потужність в біполярному режимі на номінальне навантаження опором 50 Ом: не більше 180Вт ± 20%
9.
Частота високочастотних коливань: не більше 443 ±5 кГц
10.
Частота модуляції: не більше 20 ± 1кГц
11.
Пікова вихідна потужність: не більше 300 Вт
12.
Глибина модуляції:

- в  режимі 1: не менше 30%

- в режимі 2: не менше 60 %
13.
Максимальна вихідна напруга на виході генератора без навантаження:
у монополярному режимі: не менше 1200 В
у біполярному режимі: не менше 500 В
14.
Корпус апарату виготовлений зі сталі, вкритою полімерно –порошковою фарбою, що витримує обробку будь-якими дезінфікуючими засобами
15.
Можливість підключення всіх робочих інструментів (монополярний  тримач електродів, біполярний пінцет, пасивний електрод) на передній панелі апарату
16.
Можливість установки заданої потужності за допомогою кнопок керування
17.
Наявність візуальної світової індикації вихідної потужності для монополярного і біполярних режимів:

- Жовтий колір: від 0% до 84%

- Червоний колір: від 84% до 100%
18.
Наявність різних кольорів клавіш ножної педалі для монополярного та біполярного режимів роботи:

· Жовтий колір для монополярного режиму

· Синій колір для біполярного режиму
19.
Наявність постійного звукового сигналу для роботи у:

· біполярному режимі – постійний сигнал

· монополярному режимі – переривчастий сигнал
20.
Наявність наступних монополярних режимів роботи:
0. 100% високочастотних імпульсів без їх загасання під час яких клітини вибухають і тканини ріжуться.

1. 30% високочастотних імпульсів та 70% паузи коли тканини висушуються.

2. 60% високочастотних імпульсів та 40% паузи коли тканини висушуються.
21.
Наявність подвійної педалі керування — 1 шт.
22.
Наявність пасивного електрода багаторазового використання виготовленого з нержавіючої сталі, що витримує багаторазове автоклавування — 1 шт.
23.
Наявність тримача активних електродів — 1 шт.
24.
Наявність біполярного пінцета — 1 шт.
25.
Наявність захист від перевантажень на прилад
26.
Габаритні розміри обладнання (ширина не більше: 320 мм; 

довжина не більше: 300 мм; висота не більше:100 мм)
27.
Вага не більше: 5,2 кг
Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку».
Товар має бути новим та таким, що не був у використанні. 
Гарантійний строк (термін) експлуатації товару повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення його в експлуатацію.
З метою попередження поставки фальсифікатів Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника або уповноваженого представника виробника на території України, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, в належній якості, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі та номер оголошення про проведення закупівлі.
Доставка товару, навантажувально-розвантажувальні роботи, введення його в експлуатацію та інструктаж медичного персоналу на робочому місці по роботі з обладнанням здійснюється силами Постачальника та за його рахунок. 
Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з урахуванням Особливостей, визначених постановою КМУ №1178 від 12.10.2022 (зі змінами).
Строк поставки: до 25 грудня 2025 року.
Місце поставки: 61037, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасенка Георгія, будинок 126.

	3
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): кошти від надання платних медичних послуг населенню. 
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі товару здійснюється  з урахуванням вимог  Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від  18.02.2020  №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».
Розрахунок очікуваної вартості товару було здійснено шляхом визначення середньої ціни на ринку за результатами отриманих комерційних пропозицій від трьох постачальників.
Очікувана вартість закупівлі складає 50 000,00 грн.



