| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами): |  |  |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Приймач плоскопанельний цифровий (код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код НК 024:2023: 61109 - Система рентгенівська діагностична для перетворення цифрових зображень) ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-30-005092-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля обладнання здійснюється для оновлення (модернізації) та осучаснення рентгенівської діагностичної системи «BACCARA 90/20», що знаходиться у рентгенологічному відділенні КНП «Міська поліклініка № 21» ХМР, з метою підвищення ефективності роботи наявного рентгенологічного обладнання, можливості більш швидшого отримання якісних контрастних рентгенівських знімків на екрані робочого місця лікаря-рентгенолога, полегшення роботи медичного персоналу, а також для організації та надання своєчасної сучасної діагностики, оптимізації роботи рентгенологічного відділення, можливості надання якісної та ефективної медичної допомоги пацієнтам. Медико-технічні вимоги: Найменування; Характеристики. Тип приймача; плоскопанельний детектор. Розмір активного поля огляду, мм; не більше 430 x 430. Аналогово/цифрове перетворення (A/D); 16 bits. Наявність автоматичного виявлення рентгенівського випромінювання (AED); обладнано пристроєм детектування початку випромінювання. Передбачена зовнішня синхронізація; опціонально. Кількість пікселів, шт; 3000 х 3000. Крок пікселя на екрані, мкм; 140. Межа просторового розрізнення в рентгенографічному режимі, пл/мм; 3,6. Нерівномірність яскравості по робочому полю; не більше 10 %. Динамічний діапазон, раз; не менше 500. Експозиційна доза у вхідній площині детектора для виявлення контраста 1,5%; не більше 2,5 мкгр (0,3 мр). Квантова ефективність реєстрації; не менше 60 %. Час отримання рентгенівського зображення на екрані монітора після закінчення експозиції; не більше10 сек. Невідповідаючі пікселі в середині поля; відсутні. Діапазон робочої анодної напруги, кВ; 40 - 150. Швидкість передачі даних по кабелю Ethernet; до 1000 Мбит/сек. Розміри, мм; не більше 460 x 460 x 16. Вага, кг; не більше 4,5. Параметри мережі живлення; (220±22)В, (50±0,5) Гц. Програмне забезпечення:. Забезпечує виконання функцій для отримання, управління, відображення та експорту рентгенівських знімків; наявність функції. Забезпечує ведення бази даних пацієнтів (ім'я, прізвище, № картки, року народження, адреси, дати обстеження, діагнозу в електронному банку даних); наявність функції. Забезпечує створення і підтримку бази даних пацієнтів / рентгенограм із забезпеченням розширеного пошуку пацієнтів з виведенням на екран монітора зображень пацієнтів; наявність функції. Забезпечує створення опису рентгенівських зображень з використанням електронного банку даних і шаблонів можливих діагнозів; наявність функції. Виконання пост-обробки (зміна яскравості та контрасту; обертання, перевертання; побудова гістограми розподілу елементів яскравості зображень; обчислення середньоквадратичного відхилення); наявність функції. Друк результатів проведення обстежень; наявність функції. Комплектація: Приймач (Приймач плоскопанельний цифровий) Пасивний інжектор (адаптер POE) Блок живлення Кабель Ethernet Кабель синхронізації Програмне забезпечення Автоматизоване робоче місце лаборанта: - Монітор не менше 27”; - Процесор (не менше 4 ядра, тип пам’яті не гірше DDR4, об’єм не менше 8Gb); SSD-накопичувач не менше Tb; - Джерело безперебійного живлення; - Клавіатура; - Комп’ютерна мишка; Ліцензійна операційна система. Обладнання повинно бути внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Гарантійний термін обладнання повинен складати не менше 12 місяців з моменту вводу його в експлуатацію. Обладнання повинно відповідати національним та/або міжнародним стандартам, а також медико – технічним вимогам, встановленим у тендерній документації. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна бути підтверджена оригіналом листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Доставка обладнання та навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються силами Постачальника та за його рахунок. Після перевірки роботи обладнання у разі виявлення несправності обладнання Постачальник зобов’язується за власний рахунок усунути недоліки. Обладнання має бути сумісним із рентгенівською діагностичною системою «BACCARA90/20» 2008 року випуску. Обсяг закупівлі складає: 1 комплект Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з урахуванням особливостей, визначених ПКМУ №1178 (зі змінами)). Строк поставки: до 10 вересня 2024 року. Місце поставки: 61037, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасенка Георгія, будинок 126. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі складає 793 000,00 грн. Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): кошти від надання платних медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій. Розрахунок очікуваної вартості закупівлі товару здійснюється з урахуванням вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Розрахунок очікуваної вартості товару було здійснено шляхом вивчення даних ринку з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з прайс-листів на момент вивчення ринку, а також шляхом отримання комерційних пропозицій від трьох постачальників. |